| 序号 | 仪器名称 | 型号及规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 倒置显微镜 | TS-100 F |  |  |
| 主要参数及技术特点 |  |  |  |  |
| 1 无限远光学校正系统,齐焦距离60mm 2 采用新的切趾相差技术，不仅能观察到标本内部极微小的细节， 而且消除光晕，可获得更佳的对比度与灰度范围 3 铰链式双目镜筒/铰链式三目镜筒（双目观察/照相：100/0,0/100 瞳距：50－75mm，水平倾角：45°固定五孔物镜转换器 4 目镜为C-W 10X（F.O.V.22mm） 5 附加机械载物台为行程：126x80mm，可安放几种载物托板 *6 载物台与聚光镜之间的距离≥190mm，可以放置培养细胞的大培养瓶进行观察 7 6V-30W卤素灯，预定心式，滤光框架，隔热片，漫射镜照明 8 可配落射荧光附件装置，装配2块荧光滤色块，紫外、蓝；视场光阑；隔热片，50W汞灯电源 （如有看荧光样品的需要，可后期增配。） 9 观察方法有明场，相差等 *10 超长工作距离聚光镜：N.A. 0.3 工作距离≥ 75mm 11 10X、20X、40X 长工作距离切齿相差物镜 12 外接设备有可外接数码相机, CCD、 光学照相、电动平台、显微操作器、恒温台 13 可加配显微操作仪，摄影系统等附件。 14 彩色数字CCD - *图像拍摄软件 500万彩色CCD，原装进口；与显微镜同个品牌 - *灵敏度最高可达：ISO≥1250 - 2/3英寸高密度CCD；总像素数：524万；可记录像素：2560x1920，1280x960，640x480；动态显示模式：1280x960，640x480，ROI模式 - 程序自动曝光、快门优先自动曝光、对焦自动曝光、手动曝光、带自动曝光锁功能 - *曝光时间：1/1000至60秒 - * 火线连接，可直接连接笔记本电脑、台式机、监视器等 - 自动白平衡，亮度、对比度、伽码校正、旋转、裁剪、阴影校正、单色等多种补偿 - 存储格式：BMP、TIFF、JPEG、JPEG2000等 - 可加标尺，可测量，具备多通道荧光图片叠加功能。 - 用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息 - Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换 *15、为保证照片、成像效果、系统的稳定性，显微镜、彩色CCD、拍照软件须为同品牌 16、原装进口 17、品牌电脑（配置要求不低于： 19英寸宽屏（液晶显示器）；Intel 酷睿 i3 2100 CPU频率：3100MHz（CPU 型号）；2GB DDR3（内存）；500GB以上 7200转SATA2（硬盘）；芯片：ATI Radeon HD 6450 1G（独立显卡）；DVD刻录机（光驱）） 报价包括： 1; [TS100-F 主体] TS100-F Main Body (220-240V). 2; [电源线] Power Cord BE (220-240V). 3; [卤素灯] Halogen Lamp 6V 30W. 4; [10X目镜] C-W 10XB Eyepiece. 5; [超长工作距离聚光器] T1-CELWD ELWD Condenser. 6; [预定中心相差滑板] T1-SNCP Non-Centerable PH Slider. 7; [附加机械载物台] T1-SM Attachable Mechanical Stage. 8; [10X 切趾相差物镜] CFI Achro ADL 10X. 9; [20X 长工作距切趾相差物镜] CFI Achro ADL 20XF. 10; [40X 长工作距切趾相差物镜] CFI Achro ADL 40XF. 11; [绿色滤光片] Filter, 45mm, GIF. 12; [比特盘托板] 35mm Petri Dish Holder. 13; [DS-Fi1 彩色数字CCD] Digital Camera Head DS-Fi1. 14; [DS-U3控制器] Camera Control Unit DS-U3. 15; [数据线] DS Camera I/F cable. 16; [AC适配器] AC Adapter 2. 17; [电源线] Power Cord BE (220-240V). 18; [直通型C接口] C-Mount TV Adapter A. 19; 品牌电脑. |

| 序号 | 仪器名称 | 型号及规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | CO2培养箱 | HERAcell 150i |  |  |
| 主要参数及技术特点 |  |  |  |  |
| 1 iCAN （互动式控制接入巡航器）触摸屏，彩色显示，可作图 2 电抛光不锈钢内胆，内部体积为150L 3 具有CONTRACON 90°湿热灭菌功能 4 温度 ：气套温度控制 5温度控制范围室温:+3 °C-55 °C 6温度控制精度(时间/空间):±0.1 K /±0.5 K 7室温范围:+18°C-33°C 8保温层材料：矿物羊毛脂纤维 9湿度控制系统：无水盘设计 10箱体内相对湿度(%rH)：≥95% 11CO2控制系统：CO2浓度校准自动归零系统 12 CO2测量和控制范围（体积百分比）：0-20 13控制精度（体积百分比）：±0.1 14输入压力：0.8-1Bar 15热传导（TC）传感器二氧化碳培养箱 16 外部尺寸（毫米）（宽×高×深）：637×867×766 17 灭菌范围：细菌，真菌，孢子，霉菌等 18 原装进口 |  |  |  |  |

| 序号 | 仪器名称 | 型号及规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 多功能酶标仪 | SpectraMax M3 |  |  |
| 主要参数及技术特点 |  |  |  |  |
| 1 全波长光吸收(Abs)，全波长荧光分析（FI，顶部和底部阅读），高灵敏度发光分析（Lum），支持三种模式比色杯检测 2 光栅式，吸收度波长范围达200－1000nm,FI和Lum波长范围250－850nm,步进波长1nm 3 可读取6、12、24、48、96和384孔微孔板。提供终点检测、动力学、单孔扫描和光谱扫描四种测读模式 4 用各种酶标板，如平底板、圆底板、锥形底板等都能得到准确的结果 5 测读准确性：< ±0.006 OD±1.0，0-2.0 OD 测读精确性：< ±0.003 OD±1.0，0-2.0 OD 6 温度可调，利用先进的恒温虚拟盖技术，能精确控制样品舱内的温度，范围：室温+2℃—<60℃>，准确性为±0.5℃ 7 具有振板功能 8 具有功能强大的数据分析软件SoftMax Pro 9 系统包括：主机、SoftMax Pro分析软件、操作手册、防尘罩、连接线 10 应用：终点法ELISA/EIA，动力学法ELISA/酶学分析，细胞增殖/细胞毒性，微生物生长/MIC，蛋白质定量分析，IC50/LD50，微生物鉴定，绿荧光蛋白分析，报告基因分析，ADME药代毒性分析，膜渗透分析 11 原装进口 12 品牌电脑（配置要求不低于： 19英寸宽屏（液晶显示器）；Intel 酷睿 i3 2100 CPU频率：3100MHz（CPU 型号）；2GB DDR3（内存）；500GB以上 7200转SATA2（硬盘）；芯片：ATI Radeon HD 6450 1G（独立显卡）；DVD刻录机（光驱）） |  |  |  |  |