附件：

产品主要技术参数

1、大小鼠共用IVC笼具          PSU

包括：1、不锈钢笼架

规格：1680×620×1750mm      6层×5笼=30笼           1台

不锈钢方管   25×25×1.5   异形管厚：1.5      材质：不锈钢进口304

2、IVC主机（不锈钢触摸屏）

规格：500×530×1720                                  1台

- 3、IVC笼盒（鼠盒采用进口PSU透明材料）

规格：420×240×240mm                                 30套

配置

独立送风隔离笼具（IVC）由4个部分组成：送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。风机采用原装德国进口，高效过滤器采用中日合资安泰公司生产，压差表采用美国原装进口。笼架采用进口不锈钢304异型管。鼠盒原料采用进口PSU透明材料。鼠盒和所有密封材料采用硅橡胶耐酸耐碱高温150℃15磅压力半小时不变形。

技术参数

| 特点： 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 笼数 | 30笼 |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 功率 | 150W |
| 排气量 | 200m3/h |
| 换气次数（次/小时） | 10～20 |
| 气流速度(m/s) | ≤0.18 |
| 梯度压差(Pa) | 20～50 |
| 空气洁净度(级) | <100级 |
| 落下菌数(个/四小时) | 0 |
| 噪声(dB) | <55 |

1、机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220V，压力传感器、电机、相应仪表需采用高品质全进口产品；

2、笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便；

3、其它部位（主机箱）材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺；

4、附带计时器，提醒用户及时更换高效过滤器；

5、具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗；

6、主机需采用全液晶显示、控制；

7、采用静压微风技术，对每个笼盒独立送气，防止交叉感染；

8、静压微风使笼盒内气流不留死角，预留防停电窒息通道；

9、笼盒与笼架要连接紧密，密封性好，产品在置于普通环境中使用时，笼盒内能始终保持SPF 级空气洁净度；

10、大小鼠共用笼架：规格：1680×620×1750mm，6层×5笼=30笼×1台；

11、大小鼠共用笼盒原料采用PC透明材料，规格：420*240*240mm，可插记录卡片，便捷开启式搭扣，水瓶内置式；

12、笼盒的密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温150℃压力15磅半小时不变形；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9；

13、笼盒内采用静压箱使洁净空气均匀向下，送向生活区，排风进口有过滤装置避免毛发、木屑等进入主机内；

14、盒内采用PC透明饮水瓶，笼盒材质为进口抗高温材料；透明性好，耐酸耐碱。

15、搭扣材质为航天工程塑料，耐高温防磨损，而且美观大方、坚固耐用、操作方便。

2、不锈钢豚鼠架

规格：2000×650×1720mm

笼子规格：500×400×260mm

| 笼架 | 外观 | 表面光洁，无毛刺，无划痕 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料 | 不锈钢304托盘板厚0.8mm 水箱:1.5mm.槽钢1.5m 丁字钢板厚1.2mm. |
|  | 框架 | 脚25×38×1.2方管； |
| 兔笼 | 外观 | 不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑 |
|  | 尺寸 | 钢丝直径：ф2框架直径：ф4 钢线间距：24mm笼底格栅间距：16mm |
|  | 焊点拉力 | 20N静态拉力20S不断裂；脱焊 |
| 备注 | 全套豚鼠笼架干养式,配12只豚鼠笼, 配食斗12只，托盘12只, 饮水盒12只. |  |